涪陵生产基地X射线异物检测设备

采购招标技术文件

一、招标范围

本次招标内容为： 涪陵生产基地X射线异物检测设备采购项目，要求投标人提供的设备及服务满足本技术文件的要求。

涪陵生产基地本次需采购X射线异物检测设备（X光机）的具体规格数量详见下表：

| 厂名 | X光机 规格 | 有效检测通道 （检测宽度） | 自动剔除装置 | 数量 | 主要检测 产品 | 检测 通量 | 纸箱尺寸 （兼容检测） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白鹤梁 | 皮带 宽度≥500mm | 检测宽度≥450mm 检测高度≥220mm | 气缸推送式 | 1套 | 88g/120g 脆口榨菜 | ≥500袋/分 | 0.365*0.260 *0.200 |
| 华富 | 皮带 宽度≥500mm | 检测宽度≥450mm 检测高度≥220mm | 翻板式 | 1套 | 22g/30g 脆口榨菜 | ≥500袋/分 | 0.365*0.260 *0.200 |
| 华舞 | 皮带 宽度≥600mm | 检测宽度≥580mm 检测高度≥300mm | 伸缩链板式 | 1套 | 800g榨菜丝 300g全形菜 80g榨菜产品 | ≥70袋/分 ≥200袋/分≥500袋/分 | 0.360*0.250 *0.215 |
| 备注 | X光机品牌要求:国际/国内一线品牌，主体材质为SUS304不锈钢。配套自动剔除装置，要求与生产现场配套设计，满足生产要求，运行稳定可靠。 |  |  |  |  |  |  |

招标人将从设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行、验收、备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、维护保养等方面对投标人进行全方位的综合考核。

- 投标单位资质要求：

1.资质要求：投标单位必须具有健全的质量体系，注册资金在1000万元（含1000万元）以上。在川渝地区有完整的售后服务团队，投标需提供相关服务人员资料，以备审验。

2.资质文件：资质证件包含但不限于以下资料：投标单位基本情况简介，公司营业执照复印件、质量体系认证证书等；属于分公司或代理商等性质的还须附相关委托授权书。

三、设施设备配置技术要求

1.要求能够实现列表所示的铝箔包装榨菜软袋产品(散袋产品)的在线异物检测（需配置自动剔除装置），并要求能兼容检测榨菜整箱产品。

- 2.设备的检测传输皮带，要求传输速度变频可调。

3.关键核心部件:X射线发生器采用“美国VJ、德国LOMA”/同等国际一线品牌，X射线探测器采用“芬兰DT、日本滨松”/同等国际一线品牌，（以上光源组件的质保期要求为质保2年）；所配置的工控机、PLC、变频器、液晶触摸屏等要求采用国际或国内一线品牌。

4.X射线泄漏安全符合相关国家安全标准:<1μSv/h。

5.人机交互界面：采用15英寸以上彩色触摸屏，中、英文等多种语言菜单。

6.参数调整：操作方便，自学习/手动学习可选，具有AI系统学习功能。

7.报警方式：声光报警。

8.自动剔除装置：要求与生产现场配套设计，满足生产要求，运行稳定可靠。

9.使用环境：满足榨菜生产车间潮湿的生产环境，且设备清洗方便。

10.设备适应性强，可根据产品检测需求，屏蔽导致产品检测精度降低的区域，提高整体检测精度。

11.要求整机利于散热，配工业空调（德国威图/同等国际品牌），不受外界环境温度与湿度影响。

- 12.检测精度要求：可以检测各种金属，如金、 银、铅、铜、不锈钢、铁等，也可以检测陶瓷、玻璃、石块、骨头、硬质橡胶、硬质塑料等（其中与榨菜密度接近的杂质能通过AI系统学习功能进行检测），具体检测精度要求如下：

- （1）散袋产品在线检测精度要求：

- 最多只能叠加2-3袋产品，能准确检测出的不锈钢球最小直径约为0.5-0.7mm,能准确检测出的陶瓷球、玻璃球最小检测直径为1.5mm。

- 整箱产品检测精度要求：

- 分别将杂质放在纸箱上部、中部、下部分别进行检测，能准确检测出的不锈钢球最小直径约为1.0-1.5mm，能准确检测出的陶瓷球、玻璃球最小直径约为4.0mm。

- 投标方须提供具体产品的实际精度测试报告，以及设备梯形检测区域图、有效检测通道面积参数等。

- 13.图像管理：具有“图像保存/打印/分析”功能。

- 14.机身主体材质要求为SUS304不锈钢，要求坚固耐用。

- 15.整机设计合理、运行稳定、牢固，能防水、防盐腐蚀、防酸碱。在正常工况下能安全、持续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。整机要求质保期1年以上。

16.易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件，即易损件提供一定数额的备用品，易损件在设计和选材时尽可能延长其寿命，同时便于今后设备维护时的拆卸、更换和修理。

17.使用PLC、工控机等计算机系统控制，所有电气元件采用国内或国际一线品牌，带智能化接口，可远程互联互通及操控。

四、投标报价要求按设备的具体分项进行清单报价：

包括但不限于按下列分项进行报价：射线源、探测器、电气控制单元、工控机、触摸屏、工业空调、软件系统、自动剔除装置等。